## Slide 1
CHIRANA AURA® – BASIC
výukový materiál pre začiatočníkov
a mierne pokročilých.
V spolupráci s Chiranou Medical a.s. pripravil:
doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
KAIM VÚSCH a.s. a UPJŠ LF Košice
Poznámka: Všetky texty, obrázky, zvukové záznamy a videá vznikali vysokým tempom kvôli COVID-19. Preto prosíme o prepáčenie nedokonalosti textov... v preklepoch, štylistike aj gramatike jednotlivých prác uverejnených v tomto elaboráte.
Vďaka: Autori

## Slide 2
Servoventilátor Chirana AURA® Basic predstavuje modernú technológiu pre umelú ventiláciu pľúc,
určenú pre celú škálu pacientov: dospelých pacientov a deti, vďaka dychovému objemu: od 20 ml (do
2 000 ml) a dychovej frekvencii: 4 – 80 c/min.)
· Komplexné spektrum režimov ventilácie: CMV – objemovo riadená ventilácia, SCMV -
synchronizovaná ventilácia, riadenie podľa objemu, PCV - tlakovo riadená ventilácia, SPCV -
synchronizovaná ventilácia, riadenie podľa tlaku, SIMV – synchronizovaná zástupová
ventilácia, SIMV-v synchronizovaná zástupová ventilácia riadená podľa objemu, SIMV-p –
synchronizovaná zástupová ventilácia riadená podľa tlaku, SIMV(v aj p)+PS – synchronizovaná
zástupová ventilácia s podporou samostatného dýchania tlakom, PS – tlaková podpora, APRV
(modifikácia BiPAP) – ventilácia pomocou uvoľnenia tlaku v dýchacích cestách, 2-Level
(BiPAP) – ventilácia na dvoch hladinách tlaku,
· 2-Level+PS – ventilácia na dvoch hladinách tlaku s tlakovou podporou na nižšej hladine,
· PMLV® – programovaná viacfrekvenčná/ viachladinová ventilácia,
· CPAP – nepretržitý kladný tlak v dýchacích cestách
· SIGH – vzdych (prehĺbený nádych),
· CFvS® – ventilačná podpora nepretržitým prietokom
· PS-CMV - Ventilátor umožňuje nastaviť režim pre možné použitie riadenej ventilácie
systémom flow/pressure control, tzv. DC- dual control.
· APMV® – automatická proporcionálna minútová ventilácia – autoadaptívny regulačný systém
na základe dodržania zvolenej MV (minútovej ventilácie), !!! to nie je režim, je to systém
ovládania všetkých režimov riadených tlakom, teda je to vyššia forma počítačovej asistencie
umelej ventilácie pľúc.
· UVM (up ventilation mode) – predstavuje počítačom asistovaný systém pre pooperačné (aj
nepooperačné) odpájanie pacientov od ventilátora s poloautomatickým nastavovaním
parametrov zmenšujúcich ventilačnú podporu až do bodu, kedy už len lekár môže rozhodnúť o
odpojení od umelej ventilácie pľúc.
· Prítomnosť všetkých súčasných režimov umelej ventilácie pľúc už v základnom prevedení
prístroja umožňuje zabezpečiť maximálny komfort pacienta pripojeného na umelú ventiláciu
pľúc a tiež zvoliť optimálny režim ventilácie pri ľubovoľnej patológii
Režimy ventilácie, monitorovanie a podporné programy

## Slide 3
Monitorovanie metaboliky – (Modul MetaMon) predstavuje integrovaný systém umožňujúci
monitorovať produkciu CO2 a spotrebu O2 ako aj energetický výdaj.
· Moduly (Opti a AutoOpti®) predstavujú unikátne riešenia optimalizácie ventilácie s cieľom čo
do maximálnej miery znížiť traumatizáciu pľúc cez zmenšenie špičkových alveolárnych tlakov.
· v prístroji je implementované unikátne prevedenie režimu PCV, ktorý nepredstavuje iba
štandardný tlakový režim, ale zároveň je vybavený automatickou identifikáciou spontánneho
dychového úsilia, čo ventilátor identifikuje ako „chcenie dýchať“ a aby to pacientovi umožnil,
prepne sa režim do módu 2-Level ventilation (BiLevel, BiPAP). V tomto režime je k dispozícii
aj PS – tlaková podpora pre napomáhanie spontánnemu dýchaniu na hladine PEEP, ktorej
veľkosť je voliteľná. V tom istom základnom režime (PCV) pri nastavení Ti 80% sa prístroj
plynule dostáva do režimu APRV. Prístroj tak v podstate automaticky vychádza v ústrety
potrebám pacienta, čo je nespornou výhodou napomáhajúcou lekárovi
· inteligentná exspiračná asistencia je veľkým prínosom pre pacienta i lekára v situáciách, ak sa
pacient „pobije“ s ventilátorom a dochádza k prekročeniu limitného tlaku v okruhu (napr.
zakašľanie). V týchto situáciách zväčša ventilátory vypustia tlak do atmosféry a „uzemnia“
okruh, čím sa ale nastavený PEEP=0 a u poškodených pľúc žiaľ dochádza ku kolapsu alveol
(derecruitment). Riešenie integrované v prístroji je oveľa vyspelejšie, pričom v situáciách, keď
dôjde k prekročeniu limitného tlaku v okruhu, ventilátor po vyhodnotení situácie inteligentným
algoritmom vypustí prebytok tlaku tak, že PEEP zostane po celý čas trvania procedúry
zachovaný, čím nedôjde ku kolapsu alveol a nie je potrebné znovu realizovať recruitment
· v prístroji implementovaná metóda APMV®–MVs predstavuje jedinečné riešenie inteligentného
riadenia všetkých ventilačných režimov zmenami prietoku, tlaku, objemu a frekvencie podľa
špeciálneho algoritmu, ktorý zabezpečuje protektívnosť ventilácie a obsluhou zvolenú
minútovú ventiláciu. Proporcionálna regulácia prietoku, tlaku a frekvencie na dosiahnutie
zvolenej minútovej ventilácie je zabezpečená aj pri pacientovej spontánnej ventilácii. V rámci
tejto metódy ventilácie je k dispozícii aj automatická adaptácia Flow pri tlakovo kontrolovaných
režimoch (AutoFlow), Automatická adaptácia Pressure pri tlakovo kontrolovaných režimoch
(AutoPressure), a adaptácia frekvencie dýchania (AutoFrequency) Automatická kompenzácia
vplyvov zmien mechanických vlastností pľúc (C, R) počas tlakových režimov UVP
(AutoCompensation of Cm and Rsys)
· pri neinvazívnej ventilácii (NIV) je potrebné zdôrazniť v prístroji zabudovanú automatickú
kompenzáciu únikov plynov okolo masky
Režimy ventilácie, monitorovanie a podporné programy

## Slide 4
PMLV® – unikátny režim programovanej viacfrekvenčnej / viachladinovej ventilácie pľúc
variabilným prietokom, časom tlakom a objemom
predstavuje jedinečnú metódu programovaného riadenia ventilácie na troch rôznych alebo
štyroch tlakových hladinách s rôznymi časmi dýchacieho cyklu, ktoré vedie k zlepšenej
distribúcii plynov v pľúcach postihnutých patológiou vedúcou k nehomogénnej distribúcii
plynov (vírusová pneumónia, ALI, ARDS, kontúzia a pod.). Algoritmus riadenia ventilácie
vychádza z analýzy pľúcnej mechaniky. Praxou overené výhody, ktoré poskytuje PMLV nielen
u ťažko postihnutých pľúc (s výraznou nehomogenitou distribúcie) sú nesporné, pričom tento
režim pri včasnom nasadení v praxi zachraňuje ľudské životy v situáciách, kedy iné režimy
ventilácie už nie sú schopné zabezpečiť výmenu plynov v pľúcach. 4 hladinová UVP je
kombinovateľná s vysokofrekvenčnou moduláciou tlaku do 180 c/min.
· Automatická kompenzácia parametrov poddajnosti a odporu okruhu ventilátora Cm a Rsys. Pri
použití akýchkoľvek hadíc, či zvlhčovača, zariadenie identifikuje a automaticky kompenzuje
zmenu Cm a Rm
· Backup ventilácie pri PS (PCV) – automatický na základe záložnej frekvencie, alebo s
aplikáciou APMV® (MVs) = PS-CMV. Všetky tlakové režimy po zapnutí APMV®
predstavujú režimy s garantovaným (dychovým aj minútovým) objemom PS-VG, PCV-VG,
Bilevel (2level-VG, SIMVp-VG, PMLV®-VG.
Funkcia AutoStart® predstavuje unikátny systém štartu ventilátora ako aj odporúčania
základných parametrov ventilácie pacienta a zohráva kľúčovú úlohu aj pri nastavení režimu
viachladinovej ventilácie pľúc. Táto funkcia umožňuje takmer automatické nastavenie prístroja
vo veľmi krátkom čase, čo je obrovským prínosom najmä v stresových a kritických situáciách.
· Bias flow (nastaviteľný), umožňuje zlepšenie reaktibility triggra a zmenšenie spontánneho
dychového úsilia.
· Grafické znázornenie kriviek P,Q, V, ETCO2, ako aj slučiek V/P, Q/V a pod je len
samozrejmosťou.
· Export trendov do PC s možnosťou zobrazenia v prehliadači trendov, ktorý bude k dispozícii
spolu s prístrojom
· Minitrendy kriviek (120 min) vhodných pre sledovanie procedúry weaning alebo recruitment je
možné znázorniť na obrazovke (8 kriviek) Hodnotenie objemu energie pohltenej pľúcami pri UVP s cieľom
vyhodnotenia potenciálu pľúcneho poškodenia spôsobeného nastavenými parametrami pľúcnej ventilácie.
· Prístroj je konštruovaný ako ventilátor pre klinické riešenie stavov dychovej nedostatočnosti a
v intenzívnej starostlivosti. Je určený na tie etapy zdravotníckej služby, kde je lekár nevyhnutne
potrebný na jeho obsluhu.
Režimy ventilácie, monitorovanie a podporné programy

## Slide 5
Opis prístroja
Z čoho je zostavený ventilátor a ako je možné s ním pracovať z hľadiska komfortu obsluhy
VIDEO
Pripojenie pacientského okruhu k ventilátoru
VIDEO
Testovanie pred začiatkom používania
Testovať je potrebné vždy pri začiatku ventilácie, hlavne ak bol ventilátor dlhšiu dobu odstavený, alebo aj v prípade, že po viacerých dňoch prebiehajúcej UVP ( 20-30 dní) chcete ventilátor použiť u iného pacienta ( iste po výmene okruhu a filtrov).
V prípade nevyhnutnej UVP – rýchle nasadenie, je možné testy „obskočiť“.
VIDEO

## Slide 6
Jednotlivé časti obrazovky
Obrazovka ventilátora je rozdelená do niekoľkých častí, na ktorých sa zobrazujú jednak parametre potrebné pre nastavenie ventilácie, monitorovacia časť, ako aj časti menu. Na nasledujúcom videu je vysvetlené ---- „kde čo hľadať a ako to nájsť“
VIDEO

## Slide 7
CMV - continuous mandatory /mechanical/ ventilation - objemovo riadená ventilácia
SCMV - synchronized continuous mechanical ventilation - synchronizovaná objemovo riadená
ventilácia
PCV - pressure controlled ventilation - tlakovo riadená ventilácia
SPCV - synchronized pressure controlled ventilation - synchronizovaná tlakovo riadená
ventilácia
SIMV - synchronized intermittent mandatory ventilation - synchronizovaná zástupová
ventilácia:
- SIMV-v – umelé inspírium riadené objemovo
- SIMV-p – umelé inspírium riadené tlakovo
oba režimy majú tlakovú podporu „PS“ v čase spontánneho dýchania s programovateľným
tlakom pps
PS - pressure support - tlaková podpora
2-Level - two level ventilation [APRV (BIPAP)] – ventilácia na dvoch tlakových hladinách
s tlakovou podporou na oboch tlakových hladinách na úrovni tlaku pps režimu PS
PMLV® - programmed multi level ventilation – programovaná viac hladinová ventilácia
CPAP - continuous positive airway pressure - kontinuálny pretlak v dýchacích cestách
APMV® (MVs) – automatic proportional minute volume – autoadaptívny regulačný systém na
báze udržania zvolenej minútovej ventilácie MV
SIGH - vzdych (hlboký nádych)
CFvS® - continuous flow support - ventilačná podpora kontinuálnym prietokom
Kombinácia základného tlakového režimu s APMV® predstavuje rozšírenie režimov o nasledovné:
PS-VG - pressure support volume guaranted alebo PS-CMV použiteľné pre riadenú ventiláciu.
PC-VG- presssure control volume guarranted
SIMV-VG - synchronized intermittent mandatory ventilation volume guarranted
2-LEVEL (BIPAP)-VG - two level ventilation volume guarranted
PMLV®-VG - programmed multi level ventilation volume guarranted
Ventilačné režimy- základný opis.
VIDEO

## Slide 8
Schéma aplikovaných konvenčných ventilačných režimov pri relatívne homogénnej distribúcii plynov v pľúcach, všeobecne.
Spontánne dýchanie- modifikácie
Asistované spontánne dýchanie
Zmiešané dýchanie- podporné + riadené
Riadené dýchanie
Dýchacie svalstvo- sila
SUFICIENTNÉ
Centrálne riadenie ventilácie
INTAKTNÉ
Dýchacie svalstvo- sila
INSUFICIENTNÉ
Centrálne riadenie ventilácie
INTAKTNÉ
Dýchacie svalstvo- sila
INSUFICIENTNÉ
Centrálne riadenie ventilácie
PORUŠENÉ
NESTABILNÉ
Dýchacie svalstvo- sila
INSUFICIENTNÉ - PARAlÝZA
Centrálne riadenie ventilácie
NEPRÍTOMNÉ
Ventilačná práca je výhradne na prístroji
Ventilačná práca je výhradne na pacientovi
Ventilačná práca je hlavne na prístroji, len malá časť na pacientovi
Ventilačná práca je čiastočne na pac. čiastočne na prístroji
Pri akých poruchách ventilácie použijeme aké ventilačné režimy ? – VŠEOBECNÉ PRINCÍPY.

## Slide 9
Princípy UVP pri nehomogénnej distribúcii plynov v pľúcach.
Spontánne dýchanie
Asistované spontánne dýchanie
Zmiešané dýchanie- podporné + riadené
FC-PS- MLV + APMV
Riadené dýchanie PC- MLV + APMV
Dýchacie svalstvo- sila
SUFICIENTNÉ
Centrálne riadenie ventilácie
INTAKTNÉ
Dýchacie svalstvo- sila
INSUFICIENTNÉ
Centrálne riadenie ventilácie
INTAKTNÉ
Dýchacie svalstvo- sila
HRANIČNE INSUFICIENTNÉ
Centrálne riadenie ventilácie
PORUŠENÉ
NESTABILNÉ
Dýchacie svalstvo- sila
INSUFICIENTNÉ - PARAlÝZA
Centrálne riadenie ventilácie
NEPRÍTOMNÉ
Distribúcia výrazne nehomogénna
Distribúcia výrazne nehomogénna
Zmiešané dýchanie- podporné
FC- PS- MLV
Dýchacie svalstvo- sila
SUFICIENTNÉ
Centrálne riadenie ventilácie
STABILNÉ
Distribúcia výrazne nehomogénna

## Slide 10
Voľba ventilačného režimu
Ventilačný režim môžete voliť tromi cestami.
1 stlačením klávesy Mode ( dolná časť obrazovky)
2- Stlačením klávesy AutoStart – otvorí sa okno autoštartu, alebo
3- Stlačním klávesy Mode v hornej časti obrazovky, otvorí sa menu Mode.

## Slide 11
Alarmy
Horná hranica
Parameter
práve meraný
Dolná hranica
Bargrafy nastavenia
a reálnych hodnôt
alarmov
Auto set Potvrdenie
Po otvorení okna Alarmov sa zobrazia jednak digitálne hodnoty nastavených alarmov a to horná aj dolná hranica hodnoty parametra, aktuálna hodnota parametra, bargrafy zobrazujúce maximálne, minimálne a stredné hodnoty nastavených hraníc alarmov. Po kliknutí na hodnotu hranice sa otvorí slider a digitálna klávesnica a umožní parameter zmeniť. Potvrdenie s urobí kliknutím na oranžovú šípku ( jedno či hornú alebo dolnú.
Auto set – po kliknutí na Auto set sa prestavia všetky hodnoty alarmov automaticky na + / - (horná /dolná hranica) 20% od práve v danej hodnote nameraného parametra. Kliknutím na tlačítko Set sa otvorí možnosť vypnutia poruchového alarmu snímača ETCO2.

## Slide 12
Autoštart – program + voľba režimov.
AutoStart –je vnorený program, ktorý umožňuje nastaviť ventilátor (BASIC SETTING) napríklad u pacienta o ktorého patológii nevieme ( z ulice). Na základe demografických údajov + údajov o teplote , ET kanyle a veku, prípadne ak máme RTG snímku tak s jej pomocou nastaví program základné parametre UVP, ktoré môžeme potvrdiť a tak prístroj začne ventilovať v odporúčanými parametrami v režime sPCV, alebo ak dýcha spontánne tak (BiLevel+PS), a zapne a Automatická proporcionálna minútová ventilácia ( MV guaranted) (APMV). APMV bude vysvetlená nižšie.
VIDEO

## Slide 13
APMV – Automatic proportional minute ventilation.
V predošlom videu sme zdôrazňovali funkciu APMV, ktorá sa pri automatickom štarte zapne, samozrejme dá sa zapnúť manuálne kedykoľvek.
Autoadaptívny servo - mód UVP „automatic proportional minute volume“ (APMV) je progresívny spôsob stabilizácie ventilácie pacienta na požadovanej úrovni. Autoadaptivita a proporcionálne vyrovnávanie zmien MV pri tom umožňuje vôľovo zvyšovať/znižovať MV spontánneho dýchania. Pri poklese aktivity spontánneho dýchania naopak zabráni hypoventilácii.
Teoretické riešenie adaptívneho „servosystému“ riadenia ventilačných parametrov na základe cieľovej hodnoty MV, t.j. „automatic proportional minute volume“ je realizované na servoventilátoroch Chirana Medical a.s.
Zároveň sa jedná o stabilizáciu VT (VT= MV / f)
Ide o tzv. Global Guarranted Volume Ventilation = GGVV
Text
Teórie
APMV

## Slide 14
Text
Režimy a PS-CMV - APMV
Aplikácia a vysvetlenie netradičných ventilačných režimov
PS - CMV
VIDEO
V ďalšom texte ako aj na videu sú základné ventilačné režimy, ich základné objasnenie a hlavne aplikácia režimu PS-CMV ( pressure support continuous mechanical ventilation) ako kombinácia režimu pressure support so stabilnou dychovou frekvenciou, alebo triggrom vrátane garantovaného MV ( APMV). Súvisí to s traumou pľúc počas UVP.
Prednáška
Trauma pľúc

## Slide 15
Menu je rozbaľovateľné pomocou tlačidla > . Má funkciu automatickej kompresie. Časťt lačidiel funguje na vyvolanie funkcií v mix okne, časť priamo vykonáva preddefinovanú akciu.
Alarmy-Mode prepína okná ventilačných parametrov a alarmov, vyvoláva grafické zobrazenie alarmov (mix)
AutoStart pomocník pre rýchle nastavenie ventilátora (mix)
P,Q-t okno kriviek a slučiek (mix)
> rozbalenie/zbalenie menu
Trend zobrazenie aktuálnych trendov (mix)
Zvuk blokovanie zvukového alarmu
Opti optimalizácia parametrov ventilácie (mix)
[UVM] nadstavbový ventilačný automat (mix)
Basic okno numerických hodnôt monitoringu (mix)
Recruit súbor 2 hod mini trendov (mix)
Weaning súbor 2 hod mini trendov (mix)
Moni kombinovaný grafický monitoring s metabolikou (mix)
Archiv zobrazenie trendov z archívu (mix)
Otvor výber archívneho súboru trendov
Help jednoduché web stránky s dodatkovými info (mix)
Pa/cm zmena jednotiek
Export kopírovanie dát z disku na externé zariadenie - USB
Set/New nastavenie pacientských dát
Timer vyvolá okno nastavenia režimu v mix okne (mix)
Menu
Otvorené menu

## Slide 16
Text
Optimalizácia UVP
Optimalizácia parametrov UVP .
Tzv. optimalizácia parametrov UVP predstavuje individualizované nastavenie parametrov
na ventilátore prispôsobené aktuálnemu stavu pľúcnej mechaniky s cieľom dosiahnuť maximálne protektívnu ventiláciu pľúc z hľadiska ich traumatizácie.
Ide o individualizované modalitu terapie pre konkrétneho pacienta v danom čase s daným stavom patológie pľúc.
VIDEO
OPTI 1
PCV
VIDEO
OPTI 2
PS

## Slide 17
Programovaná viachladinová ventilácia variabilným tlakom, časom, objemom a prietokom.
PMLV
Text
PMLV teória
Prednáška
Teória
CHAOSU
PMLV
Text
PMLV klinika
Programmed Multilevel/Multifrequency ventilation- variabilným tlakom, prietokom, objemom a časom. Trojhladinová ventilácia pľúc (3-LV- 3-level ventilation, resp. 4-LV, 4- hladinová UVP) predstavuje nový spôsob realizácie UVP, ktorého cieľom je zlepšiť výmenu plynov v „pomalých“ bronchoalveolárnych kompartmentoch a znížiť pretlakové účinky UVP, hlavne v „rýchlych“ bronchoalveolárnych kompartmentoch. „Homogenizovať“ nehomogénnu distribúciu plynov v pľúcach.
VIDEO 1
PMLV
VIDEO 2
PMLV

## Slide 18
CFVS.
(ventilačná podpora kontinuálnym prietokom – continuous flow ventilatory support)
Text
CFVS
Teória
VIDEO
CFVS

## Slide 19
Rýchly prístup k niektorým funkciám a nastaveniam.
VIDEO
Rýchly prístup k funkciám a nastaveniam slúži na zjednodušenie obsluhy zariadenia hlavne pri často menených parametroch, alebo zmien volieb. Prezentačné video predstavuje aj tieto možnosti.

## Slide 20
Otvorené menu
Dôležité merané parametre z otvoreného MENU
VIDEO
„Basic, Recruit, Veaning..“
VIDEO
Archive, Export, New..
Po kliknutí v hlavnom menu na tlačítko „>“ sa otvorí druhá stránka MENU, kde nájdete mnoho užitočných funkcií, hlavne predvoľby a monitorovacie špacialitky. V nasledujúcich videách vám tieto predstavíme

## Slide 21
Ako urobiť zo zložitého ventilátora úplne jednoduchý a naopak.
Obrazovka ventilátora umožňuje prezliekať „kožu“ a zmeniť ventilátor na úplne jednoduchý, alebo povoliť ďalšie zložitejšie funkcie až po plný systém možností vlastnej ventilácie i monitoringu. Pri testovaní už bolo opísané, ako sa dá zvoliť „skin“. Meniť ho môžeme aj počas ventilácie.
Ako to urobiť vám ukážeme na ďalšom videu.
VIDEO
„ Skin’s “

## Slide 22
Zvlhčovanie a ohrievanie dýchacích plynov + základy aerosólovej liečby
Pľúca, ktoré sa vyvinuli, majú jedinečný systém, ktorý zabraňuje mechanizmu vyschnutia alveolárnej výstelky a to tým, že vzduch ktorý dýchame sa v dýchacích cestách ohrieva a zvlhčuje na 100% relatívnej vlhkosti pri telesnej teplote cca 37 °C, takže do alveolárneho priestoru sa dostáva vzduch zvlhčený na 100% pri danej teplote (obsah vody 44mg/l vzduchu).
Alveolárny epitel sa nevysušuje, pri 100% R.V. sa voda z buniek neodparuje – fyzika nepustí, ( bunky alveolárnej výstelky sa nedehydratujú) a nenarušuje sa činnosť pľúc.
Transport plynov cez alveolokapilárnu membránu, sa neporuší, podobne ako sa neporuší kapilárny endotel.
V prípade, že by sme aplikovali do alveolárneho priestoru suchý plyn , napríklad pri umelej ventilácii, skončilo by to asi tak ako u ryby na suchu, zničením alveolárnej výstelky.
Text
Zvlhčovanie dýchacích plynov
Aerosólová
terapia

## Slide 23
Záverom
Snažili sme sa stručne vysvetliť základné pojmy jednak z nových neštandardných postupov a módov a to hlavne PMLV , Optimalizáciu a APMV, ktoré sú podstatné hlavne pri riešení nehomogénneho poškodenia pľúc (ARDS, COVID, SARS.....)
Ak si podrobnejšie prečítate jednak návod, jednak odborné texty, ktoré sú na „fleške“ priloženej ku každému ventilátoru a pozriete ešte raz už prezentované, ale aj ďalšie videá, pochopíte silu „zbrane“ ktorú dostávate do rúk.
„Learning curve“ je vec nepríjemná a učiť sa málokomu chce, ak by ste mali neprekonateľný problém, vieme sa dohodnúť na osobnom stretnutí a vysvetlení nejasností, alebo na emailovej, či inej audiovizuálnej komunikácii, ako napr. Skype, Zoom, alebo niečo iné.
Pre možnosť pozrieť sa do návodu na použitie si ho môžete otvoriť nižšie.
Text
Návod na použitie
Veríme, že táto elektronická výuková pomôcka vám pomohla.